721型可见分光光度计操作规程

一、接通电源、打开仪器开关，打开暗箱盖，预热20～30min。

二、通过“λ”旋钮，选定所需波长,灵敏度档调至“1”档。

三、打开暗盒盖，通过“0”旋钮，调零(使仪器指针指在左边的“0”位置)。

四、将参比液装入比色皿，放入比色架中，盖上暗盒盖，此时光路开启，让参比溶液置于光路上，通过“100”旋钮，调满(使仪器指针指在右边的“100”位置)。

五、利用拉杆将待测液推入光路，读取吸光度值(或相应T值)，读取后将暗盒盖打开。

六、每当改变波长测量时，必须重新调零、调满。

七、仪器使用完毕，取出比色皿，洗净、晾干，关闭电源开关，拔下电源插头，然后罩好防尘护罩，复原仪器。

八、清理实验材料，填写使用记录，打扫实验室。

注意事项

1、定期更换仪器光学暗箱的变色硅胶干燥剂，以保证仪器正常运行。

2、仪器预热或处理数据时一定将暗箱盖打开，以保证仪器检测器的灵敏度。

3、不可用手、滤纸或毛刷摩擦透光面，只能用绸布或擦镜纸擦。

4、实验过程中比色皿不准放在实验台上，只能放在仪器内或盒里，防止打破。

5、比色皿内液体不宜过多或过少，一般以2/3～3/4为宜。